附件2
仪器设备清单
	编号
	货物名称
	数量
	性能要求

	2026-1
	二氧化碳激光治疗仪
	1台
	1、 性能要求
用于人体组织的汽化、碳化、凝固与照射，以达到治疗的目的。用于局部和全面部换肤，修复光老化皮肤，改善肤色不均，毛孔粗大，祛除各种瘢痕的磨削；改善肤色不均、毛孔粗大、祛除瘢痕等表面皮肤磨削治疗。治疗深度、形状、图形大小、图形密度均可控可调。
二．技术参数
1.激光管模式：玻璃管或金属管。
2.焦点光斑直径≤0.1mm。
3.脉冲工作模式：脉冲间隔0.1ms～99ms，0.1ms步进可调。
4.工作模式：表层模式、深层模式、混合模式、除皱模式 。
5.设备设计使用年限：≥10年。
6.专业的原厂工作模式控制软件系统，软件系统终身免费升级。

	2026-2
	皮肤影像处理系统

	1台
	1、 性能要求
对人体皮肤的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告。
二、技术参数
1.皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头。
2.放大原理：光学显微放大，10-200x光学连续放大，无需更换镜头。
3.对焦方式：支持自动对焦和手动对焦。
4.图像采集分辨率：≥1920x1080。
6.测量方法：自动，手动，智能AI测量，支持毛发的直径，单位面积毛囊数、毛发数、毛发直径测量。
7.毛发分析功能：自动统计毛发数量、密度；根据放大倍数，自动测算面积；可观察头皮血管状况。
8.使用年限：≥10年。

	2026-3
	光辐射治疗仪(生发仪)
	1台
	一、性能要求
适用于镇痛消炎、促进组织修复和促进毛发生长。
光源类型：半导体激光。
二、技术参数
1.光源类型：半导体激光。
2.波长：650nm±10nm。
3.光源组成：≥350颗。
3.脉冲频率：1Hz—10Hz范围可选。
4.具备温度指示功能，可在显示面板中显示实时治疗温度。
5.脚轮配置：4个万向轮。
6.设备设计使用年限：≥10年。

	2026-4
	Q开关Nd:YAG激光治疗仪
	1台
	1、 性能要求
用于蓝黑色皮肤色素性病变及红褐色皮肤色素性病变的治疗。
二、技术参数
1.激光器配置：两套（双灯双棒两路激光器）。
2.调Q方式：电光Q开关。
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4.最大单冲输出能量：1064nm： 1000mJ±10% 。
5.最大单脉冲输出能量：532nm： 500mJ±10% 。
6.设备设计使用年限：≥10年。

	2026-5
	臭氧水疗仪
	1台
	1、 性能要求
具有强效杀灭有害病原菌功能，消炎止痒镇痛以及免疫调节作用，促进创面愈合，并能提高局部组织含氧量，改善微循环加速病灶迅速痊愈，适用于各类感染性皮肤病、炎症性皮肤疾病、免疫性皮肤病、创面溃疡。
二、技术参数
1.具备过流保护装置、防漏电保护装置，采用水电分离设计。
2.水源：仪器供水源为国标自来水，无需前置净化器。
3.内置分子筛供氧系统，氧气制备流量≥0.8L/min，氧气纯度≥90%。
4.内置臭氧发生器，臭氧气体产量≥2.0g/h，臭氧气体浓度≥25mg/L。
5.内置循环式臭氧水生成装置，臭氧水浓度：1.0mg/L～7.5mg/L。

	2026-6
	全自动血液分析仪
	1台
	1、 性能要求
实现五分类检测，可提示异常细胞。
2、 技术参数
1.检验项目：可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。
2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫。3.散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。
4.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。
5.进样器容量：≥40个。
6.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。
7.样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl。
8.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时。
9.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

	2026-7
	全自动尿液分析仪
	1台
	1、 性能要求
干化学+尿成渣
二、技术参数
1.测试原理：尿干化学采用CIS接触式图像传感器检测系统，尿有形成分分析采用平面鞘流技术及数字成像自动识别原理。
2.检测项目：	干化学测试项目并带有尿沉渣检测。
3.样本处理：无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色。
4.急诊测试：可进行单个样本的急诊测试。
5.图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面。
6.报告打印：可同时打印尿干化学及有形成分的检测结果，并显示有形成份真实图像。
7.数据接口：支持与 LIS/HIS 系统联机。
8.试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号。
9.清洗、排堵：配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能。


[bookmark: _GoBack]
