附件2

仪器设备清单

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1台 | - 性能要求 - 用于人体组织的汽化、碳化、凝固与照射，以达到治疗的目的。用于局部和全面部换肤，修复光老化皮肤，改善肤色不均，毛孔粗大，祛除各种瘢痕的磨削；改善肤色不均、毛孔粗大、祛除瘢痕等表面皮肤磨削治疗。治疗深度、形状、图形大小、图形密度均可控可调。 二．技术参数 1.激光管模式：玻璃管或金属管。 2.焦点光斑直径≤0.1mm。 3.脉冲工作模式：脉冲间隔0.1ms～99ms，0.1ms步进可调。 4.工作模式：表层模式、深层模式、混合模式、除皱模式 。 5.设备设计使用年限：≥10年。 6.专业的原厂工作模式控制软件系统，软件系统终身免费升级。 |
| 2026-2 | 皮肤影像处理系统 | 1台 | - 性能要求 - 对人体皮肤的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告。 二、技术参数 1.皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头。 2.放大原理：光学显微放大，10-200x光学连续放大，无需更换镜头。 3.对焦方式：支持自动对焦和手动对焦。 4.图像采集分辨率：≥1920x1080。 6.测量方法：自动，手动，智能AI测量，支持毛发的直径，单位面积毛囊数、毛发数、毛发直径测量。 7.毛发分析功能：自动统计毛发数量、密度；根据放大倍数，自动测算面积；可观察头皮血管状况。 8.使用年限：≥10年。 |
| 2026-3 | 光辐射治疗仪(生发仪) | 1台 | - 一、性能要求 - 适用于镇痛消炎、促进组织修复和促进毛发生长。 光源类型：半导体激光。 二、技术参数 1.光源类型：半导体激光。 2.波长：650nm±10nm。 3.光源组成：≥350颗。 3.脉冲频率：1Hz—10Hz范围可选。 4.具备温度指示功能，可在显示面板中显示实时治疗温度。 5.脚轮配置：4个万向轮。 6.设备设计使用年限：≥10年。 |
| 2026-4 | Q开关Nd:YAG激光治疗仪 | 1台 | - 性能要求 - 用于蓝黑色皮肤色素性病变及红褐色皮肤色素性病变的治疗。 二、技术参数 1.激光器配置：两套（双灯双棒两路激光器）。 2.调Q方式：电光Q开关。 3.激光峰值波长：1064nm±1nm和532nm±1nm 。 4.最大单冲输出能量：1064nm： 1000mJ±10% 。 5.最大单脉冲输出能量：532nm： 500mJ±10% 。 6.设备设计使用年限：≥10年。 |
| 2026-5 | 臭氧水疗仪 | 1台 | - 性能要求 - 具有强效杀灭有害病原菌功能，消炎止痒镇痛以及免疫调节作用，促进创面愈合，并能提高局部组织含氧量，改善微循环加速病灶迅速痊愈，适用于各类感染性皮肤病、炎症性皮肤疾病、免疫性皮肤病、创面溃疡。 二、技术参数 1.具备过流保护装置、防漏电保护装置，采用水电分离设计。 2.水源：仪器供水源为国标自来水，无需前置净化器。 3.内置分子筛供氧系统，氧气制备流量≥0.8L/min，氧气纯度≥90%。 4.内置臭氧发生器，臭氧气体产量≥2.0g/h，臭氧气体浓度≥25mg/L。 5.内置循环式臭氧水生成装置，臭氧水浓度：1.0mg/L～7.5mg/L。 |
| 2026-6 | 全自动血液分析仪 | 1台 | - 性能要求 - 实现五分类检测，可提示异常细胞。 - 技术参数 1.检验项目：可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。 2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫。3.散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。 4.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。 5.进样器容量：≥40个。 6.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。 7.样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl。 8.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时。 9.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。 |
| 2026-7 | 全自动尿液分析仪 | 1台 | - 性能要求 - 干化学+尿成渣 二、技术参数 1.测试原理：尿干化学采用CIS接触式图像传感器检测系统，尿有形成分分析采用平面鞘流技术及数字成像自动识别原理。 2.检测项目： 干化学测试项目并带有尿沉渣检测。 3.样本处理：无需离心及等待粒子沉降，无需特殊染色。 4.急诊测试：可进行单个样本的急诊测试。 5.图像显示功能：可显示并存储在加入样本反应后的尿试纸条图像，及有形成份的真实图像，用于结果审核与查阅等方面。 6.报告打印：可同时打印尿干化学及有形成分的检测结果，并显示有形成份真实图像。 7.数据接口：支持与 LIS/HIS 系统联机。 8.试管位号与试管架号自动检测：分析系统可自动识别试管位号与试管架号。 9.清洗、排堵：配备强力清洗试剂，定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能。 |